

|  |
| --- |
| Κηφισιά |
| 01 Μαρτίου 2023 |
| **Προς:** |
| Προϊστ. Προμηθ. κ. Τυρινόπουλο Ν. |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΚΑΤ>>

**ΤΜΗΜΑ ΜΕΘ / ΜΕΘ-covid**

Τ.Κ. 145 61 Κηφισιά

Τηλέφωνο: 213 2086334

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Να είναι αποστειρωμένο,
2. Να προσφέρεται σε διαφορετικά μεγέθη (διάμετρο εξωτερική από 3 έως 6 mm και κανάλι εργασίας από 1.2 mm έως 2.8 mm έχοντας συνολικό περίπου μήκος 60 cm ) και να αποστέλλει ζωντανό video και εικόνες όταν συνδέεται με τη συμβατή μονάδα ελέγχου βρογχοσκόπησης (monitor).
3. To monitor να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο τουλάχιστον 4GB και δυνατότητα μεταφοράς αρχείων σε εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο
4. Να είναι εύκαμπτο με δυνατότητα κάμψης τουλάχιστον 180°/180°.
5. Να διαθέτει κάμερα με πηγή φωτός LED με οπτικό πεδίο >85° και βάθος πεδίου από τουλάχιστον 5mm έως 50 mm περίπου.
6. Να διαθέτει κομβίο στιγμιαίας καταγραφής και αποθήκευσης εικόνας (snapshot button)
7. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με πηγή αναρρόφησης.
8. Να συνδέεται απευθείας σε οθόνη τουλάχιστον 10 in, Η οθόνη να διαθέτει μπαταρία επαναφορτιζόμενη με διάρκεια τουλάχιστον 120 λεπτά αυτονομίας.
9. Επί ποινής απόρριψης να κατατεθούν εργοστασιακά φυλλάδια (prospectus) και δείγματα προς αξιολόγηση.

Ο Διευθυντής ΜΕΘ / ΜΕΘ –COVID

Ι.ΑΛΑΜΑΝΟΣ